竞争性磋商文件

项   目   号：FL23A058

磋商项目名称：重庆国家现代畜牧业示范区科研基地基础配套设施改扩建项目—经济动物所实验室操作台购置

采购人：重庆市畜牧科学院

采购代理机构：重庆复林招标代理有限公司

二〇二三年七月

目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、磋商有关说明	- 3 -

五、保证金递交	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、其它有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇  项目技术需求	- 6 -

一、项目基本概况介绍	- 6 -

二、技术及质量要求	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 72 -

一、交货时间、交货地点及验收方式	- 72 -

二、报价要求	- 72 -

三、质量保证及售后服务	- 72 -

四、付款方式	- 73 -

五、知识产权	- 73 -

六、其他	- 73 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 75 -

一、磋商程序及方法	- 75 -

二、评审标准	- 77 -

三、无效响应	- 79 -

四、采购终止	- 80 -

第五篇  供应商须知	- 81 -

一、磋商费用	- 81 -

二、竞争性磋商文件	- 81 -

三、磋商要求	- 81 -

四、成交供应商的确认和变更	- 82 -

五、成交通知	- 83 -

六、关于质疑和投诉	- 83 -

七、采购代理服务费	- 84 -

八、签订合同	- 84 -

九、项目验收	- 85 -

第六篇  采购合同	- 86 -

第七篇  响应文件编制要求	- 87 -

一、经济部分	- 88 -

二、技术部分	- 90 -

三、商务部分	- 92 -

四、资格条件	- 94 -

五、其他资料	- 99 -

# 第一篇  采购邀请书

重庆复林招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市畜牧科学院（以下简称：采购人）的委托，对重庆国家现代畜牧业示范区科研基地基础配套设施改扩建项目—经济动物所实验室操作台购置项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价 （元） | 磋商保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆国家现代畜牧业示范区科研基地基础配套设施改扩建项目—经济动物所实验室操作台购置 | 363155.6 | 7000 | 1 | 工业 |

## 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为363155.6元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在重庆市畜牧科学院（http://www.cqaa.cn/）上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：2023年7月26日-2023年8月2日17:00（工作日）。

2.磋商文件售价：人民币500元/分包（售后不退）

2.1磋商文件购买方式

2.1.1现金购买

在磋商文件发售期内，供应商到重庆市渝中区创意大厦21-05室，递交《重庆复林招标代理有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买磋商文件。

2.1.2汇款购买

在磋商文件发售期内，供应商将磋商文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买磋商文件的，将磋商文件汇款凭证（注明项目号）、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至106545419@qq.com（邮箱）。

户  名：重庆复林招标代理有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行

账  号：693213593

3.在报名和磋商文件发售期内完成以上工作的供应商，其响应文件才被现场接收。

（四）递交响应文件地点：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号（重庆市畜牧科学院2407会议室（暂定），详细地址见当日通知）

（五）响应文件递交截止时间：2023年8月7日北京时间15:00

（六）磋商开始时间：2023年8月7日北京时间15:00

## 五、保证金递交

（一）保证金递交

1.供应商须按本项目规定的保证金金额请打至重庆复林招标代理有限公司账户，保证金到账时间截止到响应文件递交截止时间。

户  名：重庆复林招标代理有限公司

开户行：中国建设银行重庆南岸青龙路支行

账  号：5005 0110 2131 0000 0187

2.保证金打款时请批注“xx项目投标保证金”，未按要求递交保证金或保函的供应商后果自负。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在公示后将会原路退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，请凭合同复印件至代购代理机构公司退款。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市畜牧科学院（http://www.cqaa.cn/）上发布，请各供应商注意下载或到重庆复林招标代理有限公司领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市畜牧科学院

联系人：丁娟娟

电  话：023-46214307

地  址：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道49号

（二）采购代理机构：重庆复林招标代理有限公司

联系人：张蕾

电  话：023-63326460

地  址：重庆市渝中区创意大厦21-05室

# 第二篇  项目技术需求

## 一、项目基本概况介绍

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）蜜蜂生物研究室 |  |  |  |  |  | 所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效响应处理 |
| 1 | 边台 | 2500*750*850mm | 张 | 4 | 3600 |  |
| 2 | 边台 | 2000*750*850mm | 张 | 1 | 2900 |  |
| 3 | 边台 | 1500*750*850mm | 张 | 1 | 2100 |  |
| 4 | 水槽台 | 1000*750*850mm | 张 | 1 | 1720 |  |
| 5 | 水槽台 | 1500*750*850mm | 张 | 2 | 2580 |  |
| 6 | 转角水槽台 | 1000*1000*850mm | 张 | 1 | 2000 |  |
| 7 | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 4 | 298 |  |
| 8 | 实验室专用三联冷热水龙头 |  | 套 | 4 | 540 |  |
| 9 | 滴水架 | 630*450*120mm | 套 | 4 | 200 |  |
| 10 | 洗眼器 |  | 套 | 4 | 450 |  |
| 11 | 中央实验台 | 1800*1500*850mm | 张 | 2 | 5500 |  |
| 12 | 中央实验台 | 3000*1500*850mm | 张 | 1 | 8500 |  |
| 13 | 钢玻试剂架 | 长*400*750mm | 米 | 6.6 | 550 |  |
| 14 | 吊柜 | 长*400*1000mm | 米 | 6.6 | 1376 |  |
| 15 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350mm | 个 | 1 | 10800 |  |
| （二）蜜蜂种质资源研究室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2500*750*850mm | 张 | 1 | 3600 |  |
| 2 | 边台 | 1500*750*850mm | 张 | 5 | 2100 |  |
| 3 | 边台 | 1300*750*850mm | 张 | 1 | 1800 |  |
| 4 | 边台 | 1800*750*850mm | 张 | 4 | 2700 |  |
| 5 | 转角台 | 1000*1000*850mm | 张 | 1 | 2000 |  |
| 6 | 水槽台 | 1000*750*850mm | 张 | 1 | 1720 |  |
| 7 | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 298 |  |
| 8 | 实验室专用三联冷热水龙头 |  | 套 | 1 | 540 |  |
| 9 | 滴水架 | 630*450*120㎜ | 套 | 1 | 200 |  |
| 10 | 洗眼器 |  | 套 | 1 | 450 |  |
| 11 | 吊柜 | 长*300*600mm | 米 | 8.3 | 900 |  |
| （三）蜜蜂保护研究室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢边台 | 1500*700*800mm | 张 | 5 | 5200 |  |
| 2 | 不锈钢边台 | 1500*700*800mm | 张 | 1 | 5200 |  |
| 3 | 传递窗 | 600*600*600mm | 个 | 1 | 1320 |  |
| 4 | 边台 | 2500*750*850mm | 张 | 1 | 3600 |  |
| 5 | 边台 | 2200*750*850mm | 张 | 1 | 3200 |  |
| 6 | 转角水槽台 | 1000*1000*850mm | 张 | 1 | 2000 |  |
| 7 | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 298 |  |
| 8 | 实验室专用三联冷热水龙头 |  | 套 | 1 | 540 |  |
| 9 | 滴水架 | 630*450*120㎜ | 套 | 1 | 200 |  |
| 10 | 洗眼器 |  | 套 | 1 | 450 |  |
| 11 | 双瓶气瓶柜 | 900*450*1800mm | 个 | 1 | 4000 |  |
| 12 | 货架 | 900*450*2600mm | 个 | 1 | 2450 |  |
| 13 | 吊柜 | 长*300*600mm | 米 | 4.4 | 900 |  |
| 14 | 不锈钢更衣柜 | 900*450*1800mm | 个 | 1 | 3000 |  |
| 15 | 不锈钢鞋柜 | 900*400mm | 个 | 1 | 600 |  |
| 16 | 不锈钢水槽台 | 500*500*800 | 张 | 1 | 1800 |  |
| 17 | 感应水龙头 | 不锈钢-单颈 | 套 | 1 | 500 |  |
| 18 | 手烘干器 |  | 个 | 1 | 400 |  |
| 19 | 手消毒器 |  | 个 | 1 | 400 |  |
| （四）蜜蜂生物研究室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢边台 | 1500*700*800mm | 张 | 2 | 5200 |  |
| 2 | 不锈钢边台 | 1800*700*800mm | 张 | 1 | 6000 |  |
| 3 | 不锈钢更衣柜 | 900*450*1800mm | 个 | 1 | 3000 |  |
| 4 | 不锈钢水槽台 | 500*500*800 | 张 | 1 | 1800 |  |
| 5 | 感应水龙头 | 不锈钢-单颈 | 套 | 1 | 500 |  |
| 6 | 手烘干器 |  | 个 | 1 | 400 |  |
| 7 | 手消毒器 |  | 个 | 1 | 400 |  |
| 8 | 传递窗 | 600*600*600mm | 个 | 1 | 1320 |  |
| （五）准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1500*750*850mm | 张 | 5 | 2100 |  |
| 2 | 水槽台 | 1300*750*850mm | 张 | 1 | 2236 |  |
| 3 | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 | 298 |  |
| 4 | 实验室专用三联冷热水龙头 |  | 套 | 1 | 540 |  |
| 5 | 滴水架 | 630*450*120㎜ | 套 | 1 | 200 |  |
| 6 | 洗眼器 |  | 套 | 1 | 450 |  |
| 7 | 吊柜 | 长*300*600mm | 米 | 4.3 | 900 |  |
| 8 | 试剂柜 | 900*450*1800mm | 个 | 1 | 2168 |  |
| 9 | 器皿柜 | 900*450*1800mm | 个 | 1 | 1250 |  |
| （六）养虫室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢边台 | 1500*700*800mm | 张 | 1 | 5200 |  |
| 2 | 水槽台 | 2400*750*850mm | 张 | 1 | 4128 |  |
| 3 | 水槽台 | 2500*750*850mm | 张 | 1 | 4300 |  |
| 4 | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 2 | 298 |  |
| 5 | 实验室专用三联冷热水龙头 |  | 套 | 2 | 540 |  |
| 6 | 滴水架 | 630*450*120㎜ | 套 | 2 | 200 |  |
| 7 | 洗眼器 |  | 套 | 2 | 450 |  |
| （七）过道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动玻璃门 | 2300*2300*120㎜ | 套 | 2 | 10000 |  |
| （八）蜜蜂繁育研究室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢边台 | 2000*700*800mm | 张 | 2 | 7200 |  |
| 2 | 不锈钢边台 | 1500*700*800mm | 张 | 1 | 5200 |  |
| 3 | 不锈钢更衣柜 | 900*450*1800mm | 个 | 1 | 3000 |  |
| 4 | 不锈钢鞋柜 | 900*400mm | 个 | 1 | 600 |  |
| 5 | 不锈钢水槽台 | 500*500*800 | 张 | 1 | 1800 |  |
| 6 | 感应水龙头 | 不锈钢-单颈 | 套 | 1 | 500 |  |
| 7 | 手烘干器 |  | 个 | 1 | 400 |  |
| 8 | 手消毒器 |  | 个 | 1 | 400 |  |
| 9 | 传递窗 | 600*600*600mm | 个 | 1 | 1320 |  |
| 10 | 边台 | 1500*750*850mm | 张 | 5 | 2100 |  |
| 11 | 边台 | 2000*750*850mm | 张 | 1 | 2900 |  |
| 12 | 边台 | 1300*750*850mm | 张 | 1 | 1800 |  |
| 13 | 转角台 | 1000*1000*850mm | 张 | 1 | 2000 |  |
| 14 | 吊柜 | 长*300*600mm | 米 | 9.8 | 900 |  |
| （九）蜂机具研究室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1500*750*850mm | 张 | 14 | 2100 |  |
| 2 | 转角台 | 1000*1000*850mm | 张 | 2 | 2000 |  |
| 3 | 吊柜 | 长*300*600mm | 米 | 19.6 | 900 |  |

## 技术及质量要求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

“★”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

| 序号 | 名称 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| （一）蜜蜂生物研究室 |  |  |
| 1 | 边台 | 1、规格：2500*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受≥300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数不低于十万次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等功能。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 2 | 边台 | 1、规格：2000*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数不低于十万次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 3 | 边台 | 1、规格：1500*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 4 | 水槽台 | 1、规格：1000*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 5 | 水槽台 | 1、规格：1500*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 6 | 转角水槽台 | 1、规格：1000*1000*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 7 | PP水槽 | 1）规格：550*450*310mm 2）材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱、耐热；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 3）水槽壁厚度：根据强度要求设计厚度为3.5-5mm。 4）水槽尺寸：550*450*300~310mm 5）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 ★6）水槽依据GB/T 9341-2008标准，检测弯曲模量，要求检验结果为≥1450MPa。检测弯曲强度，要求检验结果为≥42.0MPa。（投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA及CNAS章的检测报告。） ★7）水槽依据GB/T 1634.1-2019标准，检测负荷变形温度，要求检验结果为≥50.0℃。依据GB/T 3398.2-2008标准，检测洛氏硬度，要求检验结果为≥90HRR。依据GB/T 1043.1-2008标准，检测简支梁无缺口冲击强度，要求检测结果为≥55KJ/M2（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 8 | 实验室专用三联水龙头 | 1）主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀； 2）开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）； 3）产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度； 4）向金属管螺纹施加61N·m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏； 5）装配好的手柄应平稳，轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动。水嘴手柄或手轮在开启或关闭方向上施加（6±0.2）N.m扭力矩后，无可见变形或损坏；水嘴手柄或手轮承受45N的轴向拉力，保持（60±5）s，无松动现象； ★6）水龙头配套软管：根据GB/T23448-2019 进行（1）抗弯曲性（2）耐压性（3）密封性；（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的加盖CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★7）中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021检测标准，进行800h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★8）附着力：依据GB/T 9286-2021检测标准，附着力检测结果值要求达到0级，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★9）水龙头金属污染物析出：依据GB 18145-2014标准检测，检测结果铅析出统计值Q＜5，锑析出量＜0.6，砷析出量＜1.0，钡析出量＜200，铍析出量＜0.4等不少于8种金属析出物的检测，（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的加盖CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★10）铅笔硬度：依据GB/T 6739-2006检测标准，硬度检测结果值要求≥2H；（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★11）耐冲击性：依据GB/T 1732-2020检测标准，检测结果值要求50cm,应无裂纹、皱纹及剥落现象。（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★12）加速耐候性：根据GB/T 5237.4-2017标准，进行加速耐候性检测，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★13）光老化：根据 ISO 4892-3:2016循环1，测试条件：灯管类型：UVA-340 光照： 8H（60±3）℃ BPT，0.7W/（m^2▪nm）@340nm 冷凝：4H，（50±3）℃ BPT 暴露时间： 48h 测试结果：表面无可视变化，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 9 | 滴水架 | 1）规格：630*450*120㎜ 2）材质：高密度PP； 3）类型：单面； 4）底部托盘中间设有排水孔； 5）可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放； ★6）耐候性试验：依据ISO4892-3:2016,将样品在荧光紫外灯暴露48小时后，表面无变化。（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★7）拉伸强度试验：要求依据GB/T1040.1-2018检测结果值≥20MPa，（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★8）弯曲强度试验：要求依据GB/T 9341-2008检测结果值≥30Mpa，（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 10 | 洗眼器 | 1）主体:加厚铜质H59-1； 2）洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱； 3）莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯； 4）防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5）水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用； 6）控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭； 7）前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质； 8）供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管。 9）出水量：单口洗眼器＞6升/分钟，双口洗眼器＞11.4升/分钟； 10）在测试压力0.20MPa下， 测试时间3min/次， 提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min； 11）阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态； 12）喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）； ★13）以上10-12点内容供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章。 ★14）洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)符合GB/T 38144.1- 2019标准的要求，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 11 | 中央实验台 | 1、规格：1800*1500*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 12 | 中央实验台 | 1、规格：3000*1500*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 13 | 钢玻试剂架 | 1、规格：长*400*750mm 2、立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化。 3、护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。 4、支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化。支撑件悬挂于立柱上，上下可自由调节。 5、固定件4mm厚专用合金件 ，充分保证试剂架安装后的稳定性。 |
| 14 | 吊柜 | 1.规格型号：长*400*1000mm（钢玻试剂架上安装-2面开）3层 2.材质：柜体采用标准16mm环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3.柜体五金及配件 铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 |
| 15 | 全钢通风柜 | 1.规格：1800*850*2350mm 2.台面材质：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ※（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 3.上柜体：采用1.0mm厚优质镀锌钢板，经激光数控加工中心切割下料，左、右旁板，前楣板以及下横料，经柔性折弯中心折弯一体成型，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。 4.下柜体：采用1.0mm厚的优质镀锌钢板，经激光下料折弯制做，表面环氧树脂粉沫喷涂；铰链采用304不锈钢材料，开启度为145°；下柜体铰链和合页只需更换门板就可以达到互换效果，方便客户后期更换外观以及配件；调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 5.固定视窗：≥5mm厚钢化玻璃。 6.移动视窗：≥5mm厚钢化玻璃，滑动自如，无段平衡装置，可停留于轨道任何位置； 7插座：插座配有3个10A 220V五孔多功能插座。可选用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座，10A/16A /220V的多功能插座，适合实验室内各种仪器设备。 8.照明：采用圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，灯接口不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。 9.控制面板：插座、日光灯、风机、风阀开停控制，长条型面板。 10.杯槽：采用PP杯槽，耐酸碱、耐腐蚀和有机物。 11.水龙头：采用优质单口水龙头，材质为纯铜质，表面处理采用环氧树脂粉未喷涂，耐酸碱，耐腐蚀，出水嘴采用铜质和PP两种材质，可拆卸，可加接安装起泡器。 12.下水系统：采用高密度PP材质软管，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具有过滤、堵臭功能。 |
| （二）蜜蜂种质资源研究室 |  |  |
| 1 | 边台 | 1、规格：2500*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 2 | 边台 | 1、规格：1500*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 3 | 边台 | 1、规格：1300*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 4 | 边台 | 1、规格：1800*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 5 | 转角台 | 1、规格：1000*1000*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 6 | 水槽台 | 1、规格：1000*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 7 | PP水槽 | 1）规格：550*450*310mm 2）材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱、耐热；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 3）水槽壁厚度：根据强度要求设计厚度为3.5-5mm。 4）水槽尺寸：550*450*300~310mm 5）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 ★6）水槽依据GB/T 9341-2008标准，检测弯曲模量，要求检验结果为≥1450MPa。检测弯曲强度，要求检验结果为≥42.0MPa。（投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA及CNAS章的检测报告。） ★7）水槽依据GB/T 1634.1-2019标准，检测负荷变形温度，要求检验结果为≥50.0℃。依据GB/T 3398.2-2008标准，检测洛氏硬度，要求检验结果为≥90HRR。依据GB/T 1043.1-2008标准，检测简支梁无缺口冲击强度，要求检测结果为≥55KJ/M2（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 8 | 实验室专用三联水龙头 | 1）主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀； 2）开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）； 3）产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度； 4）向金属管螺纹施加61N·m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏； 5）装配好的手柄应平稳，轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动。水嘴手柄或手轮在开启或关闭方向上施加（6±0.2）N.m扭力矩后，无可见变形或损坏；水嘴手柄或手轮承受45N的轴向拉力，保持（60±5）s，无松动现象； ★6）水龙头配套软管：根据GB/T23448-2019 进行（1）抗弯曲性（2）耐压性（3）密封性；（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的加盖CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★7）中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021检测标准，进行800h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★8）附着力：依据GB/T 9286-2021检测标准，附着力检测结果值要求达到0级，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★9）水龙头金属污染物析出：依据GB 18145-2014标准检测，检测结果铅析出统计值Q＜5，锑析出量＜0.6，砷析出量＜1.0，钡析出量＜200，铍析出量＜0.4等不少于8种金属析出物的检测，（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的加盖CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★10）铅笔硬度：依据GB/T 6739-2006检测标准，硬度检测结果值要求≥2H；（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★11）耐冲击性：依据GB/T 1732-2020检测标准，检测结果值要求50cm,应无裂纹、皱纹及剥落现象。（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★12）加速耐候性：根据GB/T 5237.4-2017标准，进行加速耐候性检测，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★13）光老化：根据 ISO 4892-3:2016循环1，测试条件：灯管类型：UVA-340 光照： 8H（60±3）℃ BPT，0.7W/（m^2▪nm）@340nm 冷凝：4H，（50±3）℃ BPT 暴露时间： 48h 测试结果：表面无可视变化，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 9 | 滴水架 | 1）规格：630*450*120㎜ 2）材质：高密度PP； 3）类型：单面； 4）底部托盘中间设有排水孔； 5）可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放； ★6）耐候性试验：依据ISO4892-3:2016,将样品在荧光紫外灯暴露48小时后，表面无变化。（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★7）拉伸强度试验：要求依据GB/T1040.1-2018检测结果值≥20MPa，（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★8）弯曲强度试验：要求依据GB/T 9341-2008检测结果值≥30Mpa，（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 10 | 洗眼器 | 1）主体:加厚铜质H59-1； 2）洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱； 3）莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯； 4）防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5）水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用； 6）控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭； 7）前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质； 8）供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管。 9）出水量：单口洗眼器＞6升/分钟，双口洗眼器＞11.4升/分钟； 10）在测试压力0.20MPa下， 测试时间3min/次， 提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min； 11）阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态； 12）喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）； ★13）以上10-12点内容供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章。 ★14）洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)符合GB/T 38144.1- 2019标准的要求，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 11 | 吊柜 | 1.规格型号：长*300*600mm，3层 2.材质：柜体采用标准16mm环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3.柜体五金及配件 铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万次； 拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 |
| （三）蜜蜂保护研究室 |  |  |
| 1 | 不锈钢边台 | 1.规格：1500*700*800mm 2.实验室不锈钢柜台，带抽屉带柜体，中空位； 3.整体采用SUS304#国标1.0mm，38*38方管框架，台面双包内嵌密度板做密封加强处理，底部封板采用无缝焊接工艺； 4.整体满焊后打磨抛光处理，整洁大方无卫生死角；配置SUS304#D40*M10不锈钢可调脚杯/立柱脚全满焊封口； 5.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强； |
| 2 | 不锈钢边台 | 1.规格：1500*700*800mm 2.实验室不锈钢柜台，带抽屉带柜体，中空位； 3.整体采用SUS304#国标1.0mm，38*38方管框架，台面双包内嵌密度板做密封加强处理，底部封板采用无缝焊接工艺； 4.整体满焊后打磨抛光处理，整洁大方无卫生死角；配置SUS304#D40*M10不锈钢可调脚杯/立柱脚全满焊封口； 5.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强； |
| 3 | 传递窗 | 1、规格：600*600*600mm 2、主体： 1）外形尺寸（长x宽x高）为600*600*600mm，整体采用标厚1.0mm（足厚0.75mm）的优质304不锈钢板； 2）由外壳和内胆组成；内嵌胶条密封玻璃门（5+9+5钢化中空玻璃）；整体焊接后打磨抛光处理，外观为哑光拉丝效果。 3、配件： 1）C型拉手； 2)40W紫外线杀菌灯； 3）橡胶密封胶条； 4）三相电缆插头； 5）5+9+5钢化中空玻璃。 |
| 4 | 边台 | 1、规格：2500*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 5 | 边台 | 1、规格：2200*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 6 | 转角水槽台 | 1、规格：1000*1000*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 7 | PP水槽 | 1）规格：550*450*310mm 2）材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱、耐热；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 3）水槽壁厚度：根据强度要求设计厚度为3.5-5mm。 4）水槽尺寸：550*450*300~310mm 5）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 ★6）水槽依据GB/T 9341-2008标准，检测弯曲模量，要求检验结果为≥1450MPa。检测弯曲强度，要求检验结果为≥42.0MPa。（投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA及CNAS章的检测报告。） ★7）水槽依据GB/T 1634.1-2019标准，检测负荷变形温度，要求检验结果为≥50.0℃。依据GB/T 3398.2-2008标准，检测洛氏硬度，要求检验结果为≥90HRR。依据GB/T 1043.1-2008标准，检测简支梁无缺口冲击强度，要求检测结果为≥55KJ/M2（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 8 | 实验室专用三联水龙头 | 1）主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀； 2）开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）； 3）产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度； 4）向金属管螺纹施加61N·m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏； 5）装配好的手柄应平稳，轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动。水嘴手柄或手轮在开启或关闭方向上施加（6±0.2）N.m扭力矩后，无可见变形或损坏；水嘴手柄或手轮承受45N的轴向拉力，保持（60±5）s，无松动现象； ★6）水龙头配套软管：根据GB/T23448-2019 进行（1）抗弯曲性（2）耐压性（3）密封性；（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的加盖CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★7）中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021检测标准，进行800h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★8）附着力：依据GB/T 9286-2021检测标准，附着力检测结果值要求达到0级，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★9）水龙头金属污染物析出：依据GB 18145-2014标准检测，检测结果铅析出统计值Q＜5，锑析出量＜0.6，砷析出量＜1.0，钡析出量＜200，铍析出量＜0.4等不少于8种金属析出物的检测，（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的加盖CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★10）铅笔硬度：依据GB/T 6739-2006检测标准，硬度检测结果值要求≥2H；（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★11）耐冲击性：依据GB/T 1732-2020检测标准，检测结果值要求50cm,应无裂纹、皱纹及剥落现象。（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★12）加速耐候性：根据GB/T 5237.4-2017标准，进行加速耐候性检测，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★13）光老化：根据 ISO 4892-3:2016循环1，测试条件：灯管类型：UVA-340 光照： 8H（60±3）℃ BPT，0.7W/（m^2▪nm）@340nm 冷凝：4H，（50±3）℃ BPT 暴露时间： 48h 测试结果：表面无可视变化，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 9 | 滴水架 | 1）规格：630*450*120㎜ 2）材质：高密度PP； 3）类型：单面； 4）底部托盘中间设有排水孔； 5）可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放； ★6）耐候性试验：依据ISO4892-3:2016,将样品在荧光紫外灯暴露48小时后，表面无变化。（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★7）拉伸强度试验：要求依据GB/T1040.1-2018检测结果值≥20MPa，（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★8）弯曲强度试验：要求依据GB/T 9341-2008检测结果值≥30Mpa，（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 10 | 洗眼器 | 1）主体:加厚铜质H59-1； 2）洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱； 3）莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯； 4）防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5）水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用； 6）控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭； 7）前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质； 8）供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管。 9）出水量：单口洗眼器＞6升/分钟，双口洗眼器＞11.4升/分钟； 10）在测试压力0.20MPa下， 测试时间3min/次， 提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min； 11）阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态； 12）喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）； ★13）以上10-12点内容供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章。 ★14）洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)符合GB/T 38144.1- 2019标准的要求，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 11 | 双瓶气瓶柜 | 1.规格：900*450*1800mm 2.材质：柜体采用1.0mm厚钢板制作，全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接。 3.涂层表面经去污去油水洗铜化，环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。 4.结构整体为拆装型，柜体单层结构，门板双层加厚，整体加固。 5.柜体内部底部为活动翻板，方便气瓶进出柜体。 6.钢制抱箍可上下调节高低，活动扣链条。 7.门轴式弹簧插销，使门更灵活轻巧。 8.铝合金拉手门锁，一字型美观，耐用。 9.门板上方为圆形小视窗，嵌入5mm厚钢化玻璃，可视性好，方便观察。 10.带报警器装置。 |
| 12 | 货架 | 1.规格：900*450*2600mm 2.立柱为C型采用1.2mm厚钢板，经冲压，组合整体焊接为H型侧架，含加强筋。 3.层板采用0.8mm厚钢板，四周双重折边防止人员及物体损伤。 4.横梁采用1.2mm厚钢板，经数控一体折边为梯形，稳定性好，承重性强。 5.挂片采用1.2mm厚钢板，经模具冲压成L型。 6.所有金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击，耐腐蚀。 7.承重性能每层层板承重力在300kg以内。 |
| 13 | 吊柜 | 1.规格型号：长*300*600mm，3层 2.材质：柜体采用标准16mm环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3.柜体五金及配件 铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 |
| 14 | 不锈钢更衣柜 | 1、规格：900*450*1800mm 2、材质：整体采用SUS304#国标1.0mm，柜门单层，层板单层，折弯封口， 3、9人位独立分格不带门，整体打磨抛光处理，整洁大方无卫生死角； 4、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强； |
| 15 | 不锈钢鞋柜 | 1、规格：900*400mm 2、材质：整体采用SUS304#国标1.0mm，面板双包内嵌密度板做密封加强处理， 3、单面双层，无分格，不带门，外观圆润整洁大方无卫生死角； 4、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强； |
| 16 | 不锈钢水槽台 | 1、500*500*800mm 2、材质：整体采用SUS304国标1.0mm不锈钢板材，台面与水槽焊接一体成型； 3、柜体全落地式，无背部封板无底板，双包门板+板材折弯一体式拉手，整体美观大方； 4、配置304液压门铰，304下水器、手动单冷水龙头/冷热水龙头，进出水管； 5、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 |
| 17 | 感应水龙头 | 1、规格：单颈 2、主体材质:食品级304钢管+精铜主体 3、表面处理:PVD电镀 4、适用温度:0-55°，冷热出水 5、静态功耗:<0.5W(D.C)<3W 6、水管口径:G1/2 7、适用水压:0.05MPa-036MPa 8、感应距离:出厂预调20cm 9、供电方式:dc6V直流/220V交流 |
| 18 | 手烘干器 | 1、产品规格:240*230*240mm 2、模式：冷热型 3、热风温度:65+15C 4、工作分贝:60DB 5、额定电压：220V(50HZ) 6、出风速度约30m/秒 7、额定功率:2000W 8、机身材质:ABS 9、干手时间:12S |
| 19 | 手消毒器 | 1、产品容量:1500ml 2、感应距离: 7~13cm 3、产品材料:ABS 4、额定电压:200-240v 5、喷嘴：铜制雾化喷嘴，智能广角定量喷雾，耐腐蚀、防堵塞、使用寿命长。 |
| （四）蜜蜂生物研究室 |  |  |
| 1 | 不锈钢边台 | 1.规格：1500*700*800mm 2.实验室不锈钢柜台，带抽屉带柜体，中空位； 3.整体采用SUS304#国标1.0mm，38*38方管框架，台面双包内嵌密度板做密封加强处理，底部封板采用无缝焊接工艺； 4.整体满焊后打磨抛光处理，整洁大方无卫生死角；配置SUS304#D40*M10不锈钢可调脚杯/立柱脚全满焊封口； 5.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强； |
| 2 | 不锈钢边台 | 1.规格：1800*700*800mm 2.实验室不锈钢柜台，带抽屉带柜体，中空位； 3.整体采用SUS304#国标1.0mm，38*38方管框架，台面双包内嵌密度板做密封加强处理，底部封板采用无缝焊接工艺； 4.整体满焊后打磨抛光处理，整洁大方无卫生死角；配置SUS304#D40*M10不锈钢可调脚杯/立柱脚全满焊封口； 5.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强； |
| 3 | 不锈钢更衣柜 | 1、规格：900*450*1800mm 2、材质：整体采用SUS304#国标1.0mm，柜门单层，层板单层，折弯封口， 3、9人位独立分格不带门，整体打磨抛光处理，整洁大方无卫生死角； 4、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强； |
| 4 | 不锈钢水槽台 | 1、500*500*800mm 2、材质：整体采用SUS304国标1.0mm不锈钢板材，台面与水槽焊接一体成型； 3、柜体全落地式，无背部封板无底板，双包门板+板材折弯一体式拉手，整体美观大方； 4、配置304液压门铰，304下水器、手动单冷水龙头/冷热水龙头，进出水管； 5、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 |
| 5 | 感应水龙头 | 1、规格：单颈 2、主体材质:食品级304钢管+精铜主体 3、表面处理:PVD电镀 4、适用温度:0-55°，冷热出水 5、静态功耗:<0.5W(D.C)<3W 6、水管口径:G1/2 7、适用水压:0.05MPa-036MPa 8、感应距离:出厂预调20cm 9、供电方式:dc6V直流/220V交流 |
| 6 | 手烘干器 | 1、产品规格:240*230*240mm 2、模式：冷热型 3、热风温度:65+15C 4、工作分贝:60DB 5、额定电压：220V(50HZ) 6、出风速度约30m/秒 7、额定功率:2000W 8、机身材质:进口ABS 9、干手时间:12S |
| 7 | 手消毒器 | 1、产品容量:1500ml 2、感应距离: 7~13cm 3、产品材料:ABS 4、额定电压:200-240v 5、喷嘴：铜制雾化喷嘴，智能广角定量喷雾，耐腐蚀、防堵塞、使用寿命长。 |
| 8 | 传递窗 | 1、规格：600*600*600mm 2、主体： 1）外形尺寸（长x宽x高）为600*600*600mm，整体采用标厚1.0mm（足厚0.75mm）的优质304不锈钢板； 2）由外壳和内胆组成；内嵌胶条密封玻璃门（5+9+5钢化中空玻璃）；整体焊接后打磨抛光处理，外观为哑光拉丝效果。 3、配件： 1）C型拉手； 2)40W紫外线杀菌灯； 3）橡胶密封胶条； 4）三相电缆插头； 5）5+9+5钢化中空玻璃。 |
| （五）准备室 |  |  |
| 1 | 边台 | 1、规格：1500*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 2 | 水槽台 | 1、规格：1300*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 3 | PP水槽 | 1）规格：550*450*310mm 2）材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱、耐热；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 3）水槽壁厚度：根据强度要求设计厚度为3.5-5mm。 4）水槽尺寸：550*450*300~310mm 5）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 ★6）水槽依据GB/T 9341-2008标准，检测弯曲模量，要求检验结果为≥1450MPa。检测弯曲强度，要求检验结果为≥42.0MPa。（投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA及CNAS章的检测报告。） ★7）水槽依据GB/T 1634.1-2019标准，检测负荷变形温度，要求检验结果为≥50.0℃。依据GB/T 3398.2-2008标准，检测洛氏硬度，要求检验结果为≥90HRR。依据GB/T 1043.1-2008标准，检测简支梁无缺口冲击强度，要求检测结果为≥55KJ/M2（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 4 | 实验室专用三联水龙头 | 1）主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀； 2）开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）； 3）产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度； 4）向金属管螺纹施加61N·m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏； 5）装配好的手柄应平稳，轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动。水嘴手柄或手轮在开启或关闭方向上施加（6±0.2）N.m扭力矩后，无可见变形或损坏；水嘴手柄或手轮承受45N的轴向拉力，保持（60±5）s，无松动现象； ★6）水龙头配套软管：根据GB/T23448-2019 进行（1）抗弯曲性（2）耐压性（3）密封性；（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的加盖CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★7）中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021检测标准，进行800h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★8）附着力：依据GB/T 9286-2021检测标准，附着力检测结果值要求达到0级，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★9）水龙头金属污染物析出：依据GB 18145-2014标准检测，检测结果铅析出统计值Q＜5，锑析出量＜0.6，砷析出量＜1.0，钡析出量＜200，铍析出量＜0.4等不少于8种金属析出物的检测，（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的加盖CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★10）铅笔硬度：依据GB/T 6739-2006检测标准，硬度检测结果值要求≥2H；（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★11）耐冲击性：依据GB/T 1732-2020检测标准，检测结果值要求50cm,应无裂纹、皱纹及剥落现象。（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★12）加速耐候性：根据GB/T 5237.4-2017标准，进行加速耐候性检测，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★13）光老化：根据 ISO 4892-3:2016循环1，测试条件：灯管类型：UVA-340 光照： 8H（60±3）℃ BPT，0.7W/（m^2▪nm）@340nm 冷凝：4H，（50±3）℃ BPT 暴露时间： 48h 测试结果：表面无可视变化，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 5 | 滴水架 | 1）规格：630*450*120㎜ 2）材质：高密度PP； 3）类型：单面； 4）底部托盘中间设有排水孔； 5）可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放； ★6）耐候性试验：依据ISO4892-3:2016,将样品在荧光紫外灯暴露48小时后，表面无变化。（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★7）拉伸强度试验：要求依据GB/T1040.1-2018检测结果值≥20MPa，（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★8）弯曲强度试验：要求依据GB/T 9341-2008检测结果值≥30Mpa，（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 6 | 洗眼器 | 1）主体:加厚铜质H59-1； 2）洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱； 3）莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯； 4）防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5）水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用； 6）控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭； 7）前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质； 8）供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管。 9）出水量：单口洗眼器＞6升/分钟，双口洗眼器＞11.4升/分钟； 10）在测试压力0.20MPa下， 测试时间3min/次， 提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min； 11）阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态； 12）喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）； ★13）以上10-12点内容供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章。 ★14）洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)符合GB/T 38144.1- 2019标准的要求，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 7 | 吊柜 | 1.规格型号：长*300*600mm，3层 2.材质：柜体采用标准16mm环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3.柜体五金及配件 铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万次； 拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 |
| 8 | 试剂柜 | 1、规格：900*450*1800mm 2、框架材质：32*32*1.2mm厚铝型材，环氧树脂静电喷涂，高温固化，耐酸防腐。 2、柜体材质：16mm厚三聚氰胺饰面板，边沿PVC封边条防水密封处理，上玻璃门嵌入4mm厚玻璃，下木门 。柜内上部分带2块活动层板，下部分带1块活动层板。 3、配件：铰链110度阻尼铰链。塑料或铝合金拉手，12mm大尼龙可调地脚。 |
| 9 | 器皿柜 | 1、规格：900*450*1800mm 2、框架材质：32*32*1.2mm厚铝型材，环氧树脂静电喷涂，高温固化，耐酸防腐。 2、柜体材质：16mm厚三聚氰胺饰面板，边沿PVC封边条防水密封处理，上玻璃门嵌入4mm厚玻璃，下木门 。柜内上部分带2块活动层板，下部分带1块活动层板。 3、配件：铰链110度阻尼铰链。塑料或铝合金拉手，12mm大尼龙可调地脚。 |
| （六）养虫室 |  |  |
| 1 | 不锈钢边台 | 1.规格：1500*700*800mm 2.实验室不锈钢柜台，带抽屉带柜体，中空位； 3.整体采用SUS304#国标1.0mm，38*38方管框架，台面双包内嵌密度板做密封加强处理，底部封板采用无缝焊接工艺； 4.整体满焊后打磨抛光处理，整洁大方无卫生死角；配置SUS304#D40*M10不锈钢可调脚杯/立柱脚全满焊封口； 5.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强； |
| 2 | 水槽台 | 1、规格：2400*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 3 | 水槽台 | 1、规格：2500*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 4 | PP水槽 | 1）规格：550*450*310mm 2）材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱、耐热；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 3）水槽壁厚度：根据强度要求设计厚度为3.5-5mm。 4）水槽尺寸：550*450*300~310mm 5）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 ★6）水槽依据GB/T 9341-2008标准，检测弯曲模量，要求检验结果为≥1450MPa。检测弯曲强度，要求检验结果为≥42.0MPa。（投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA及CNAS章的检测报告。） ★7）水槽依据GB/T 1634.1-2019标准，检测负荷变形温度，要求检验结果为≥50.0℃。依据GB/T 3398.2-2008标准，检测洛氏硬度，要求检验结果为≥90HRR。依据GB/T 1043.1-2008标准，检测简支梁无缺口冲击强度，要求检测结果为≥55KJ/M2（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 5 | 实验室专用三联水龙头 | 1）主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀； 2）开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）； 3）产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度； 4）向金属管螺纹施加61N·m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏； 5）装配好的手柄应平稳，轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动。水嘴手柄或手轮在开启或关闭方向上施加（6±0.2）N.m扭力矩后，无可见变形或损坏；水嘴手柄或手轮承受45N的轴向拉力，保持（60±5）s，无松动现象； ★6）水龙头配套软管：根据GB/T23448-2019 进行（1）抗弯曲性（2）耐压性（3）密封性；（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的加盖CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★7）中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021检测标准，进行800h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★8）附着力：依据GB/T 9286-2021检测标准，附着力检测结果值要求达到0级，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★9）水龙头金属污染物析出：依据GB 18145-2014标准检测，检测结果铅析出统计值Q＜5，锑析出量＜0.6，砷析出量＜1.0，钡析出量＜200，铍析出量＜0.4等不少于8种金属析出物的检测，（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的加盖CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★10）铅笔硬度：依据GB/T 6739-2006检测标准，硬度检测结果值要求≥2H；（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★11）耐冲击性：依据GB/T 1732-2020检测标准，检测结果值要求50cm,应无裂纹、皱纹及剥落现象。（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★12）加速耐候性：根据GB/T 5237.4-2017标准，进行加速耐候性检测，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★13）光老化：根据 ISO 4892-3:2016循环1，测试条件：灯管类型：UVA-340 光照： 8H（60±3）℃ BPT，0.7W/（m^2▪nm）@340nm 冷凝：4H，（50±3）℃ BPT 暴露时间： 48h 测试结果：表面无可视变化，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 6 | 滴水架 | 1）规格：630*450*120㎜ 2）材质：高密度PP； 3）类型：单面； 4）底部托盘中间设有排水孔； 5）可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放； ★6）耐候性试验：依据ISO4892-3:2016,将样品在荧光紫外灯暴露48小时后，表面无变化。（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★7）拉伸强度试验：要求依据GB/T1040.1-2018检测结果值≥20MPa，（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★8）弯曲强度试验：要求依据GB/T 9341-2008检测结果值≥30Mpa，（供应商投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 7 | 洗眼器 | 1）主体:加厚铜质H59-1； 2）洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱； 3）莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯； 4）防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5）水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用； 6）控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭； 7）前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质； 8）供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管。 9）出水量：单口洗眼器＞6升/分钟，双口洗眼器＞11.4升/分钟； 10）在测试压力0.20MPa下， 测试时间3min/次， 提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min； 11）阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态； 12）喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）； ★13）以上10-12点内容供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章。 ★14）洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)符合GB/T 38144.1- 2019标准的要求，（供应商投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| （七)过道 |  |  |
| 1 | 自动玻璃门 | 1.规格：2300*2300*120㎜ 2.边框材质：厚实铝合金；玻璃材质：钢化玻璃 3.颜色：透明 4.大功率直流无刷电机，密封保护不漏油,安全保护线路装置,久用无故障 5.红外自动感应开启。 |
| （八）蜜蜂繁育研究室 |  |  |
| 1 | 不锈钢边台 | 1.规格：2000*700*800mm 2.实验室不锈钢柜台，带抽屉带柜体，中空位； 3.整体采用SUS304#国标1.0mm，38*38方管框架，台面双包内嵌密度板做密封加强处理，底部封板采用无缝焊接工艺； 4.整体满焊后打磨抛光处理，整洁大方无卫生死角；配置SUS304#D40*M10不锈钢可调脚杯/立柱脚全满焊封口； 5.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强； |
| 2 | 不锈钢边台 | 1.规格：1500*700*800mm 2.实验室不锈钢柜台，带抽屉带柜体，中空位； 3.整体采用SUS304#国标1.0mm，38*38方管框架，台面双包内嵌密度板做密封加强处理，底部封板采用无缝焊接工艺； 4.整体满焊后打磨抛光处理，整洁大方无卫生死角；配置SUS304#D40*M10不锈钢可调脚杯/立柱脚全满焊封口； 5.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强； |
| 3 | 不锈钢更衣柜 | 1、规格：900*450*1800mm 2、材质：整体采用SUS304#国标1.0mm，柜门单层，层板单层，折弯封口， 3、9人位独立分格不带门，整体打磨抛光处理，整洁大方无卫生死角； 4、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强； |
| 4 | 不锈钢鞋柜 | 1、规格：900*400mm 2、材质：整体采用SUS304#国标1.0mm，面板双包内嵌密度板做密封加强处理， 3、单面双层，无分格，不带门，外观圆润整洁大方无卫生死角； 4、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强； |
| 5 | 不锈钢水槽台 | 1、500*500*800mm 2、材质：整体采用SUS304国标1.0mm不锈钢板材，台面与水槽焊接一体成型； 3、柜体全落地式，无背部封板无底板，双包门板+板材折弯一体式拉手，整体美观大方； 4、配置304液压门铰，304下水器、手动单冷水龙头/冷热水龙头，进出水管； 5、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 |
| 6 | 感应水龙头 | 1、规格：单颈 2、主体材质:食品级304钢管+精铜主体 3、表面处理:PVD电镀 4、适用温度:0-55°，冷热出水 5、静态功耗:<0.5W(D.C)<3W 6、水管口径:G1/2 7、适用水压:0.05MPa-036MPa 8、感应距离:出厂预调20cm 9、供电方式:dc6V直流/220V交流 |
| 7 | 手烘干器 | 1、产品规格:240*230*240mm 2、模式：冷热型 3、热风温度:65+15C 4、工作分贝:60DB 5、额定电压：220V(50HZ) 6、出风速度约30m/秒 7、额定功率:2000W 8、机身材质:进口ABS 9、干手时间:12S |
| 8 | 手消毒器 | 1、产品容量:1500ml 2、感应距离: 7~13cm 3、产品材料:ABS 4、额定电压:200-240v 5、喷嘴：铜制雾化喷嘴，智能广角定量喷雾，耐腐蚀、防堵塞、使用寿命长。 |
| 9 | 传递窗 | 1、规格：600*600*600mm 2、主体： 1）外形尺寸（长x宽x高）为600*600*600mm，整体采用标厚1.0mm（足厚0.75mm）的优质304不锈钢板； 2）由外壳和内胆组成；内嵌胶条密封玻璃门（5+9+5钢化中空玻璃）；整体焊接后打磨抛光处理，外观为哑光拉丝效果。 3、配件： 1）C型拉手； 2)40W紫外线杀菌灯； 3）橡胶密封胶条； 4）三相电缆插头； 5）5+9+5钢化中空玻璃。 |
| 10 | 边台 | 1、规格：1500*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 11 | 边台 | 1、规格：2000*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 12 | 边台 | 1、规格：1300*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 13 | 转角台 | 1、规格：1000*1000*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 14 | 吊柜 | 1.规格型号：长*300*600mm，3层 2.材质：柜体采用标准16mm环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3.柜体五金及配件 铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万次； 拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 |
| （九）蜂机具研究室 |  |  |
| 1 | 边台 | 1、规格：1500*750*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 2 | 转角台 | 1、规格：1000*1000*850mm 2、柜体材质：整柜体采用标准16mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3、主框架（钢架）采用30*50*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 4、铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次； 5、拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 6、 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 7、滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 8、台面：采用耐蚀实芯理化板，厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm,为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、甲酸（88%）、双氧水（3%）、次氯酸钠溶液（13%）、硫化钠饱和溶液、高锰酸钾溶液（10%）、异辛烷、甲酚红乙醇（0.1%）、二甲基甲酰胺、等不少于65种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（2）承重性能：台面经承重性能检测，载荷性能符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》的判定。 按GB/T10357.1-2023中的要求，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷的单项检测结果均为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（3）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需符合GB/T7911-2013及GB/T17657-2022标准的报告， 其中：边缘直度≤0.47，弯曲强度≥132 MPa，弯曲弹性模量≥1.50x104MPa,耐磨性，转数≥1200转，防静电性能1.1x109Ω, 耐污染性能、耐光色牢度、耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、耐沸水性能（2h）、耐干热性能（180oC）等级均为5级表面无变化，抗大球冲击性能（0.324kg,1.2m），表面无破损且凹痕直径≦5.7mm 。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，检测结果合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（4）台面燃烧防火安全性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级；烟气毒性等级为ZA3级。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（5）台面抗菌性能，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，中间葡萄球菌，小肠结肠炎耶尔森氏菌等菌种的抑菌率达到99.9%以上。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（6）可溶性重金属：参考GB 18586-2001条款5.4检测，可溶性铅和可溶性镉限量值均为“未检出”。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 ★（7）理化指标--三聚氰胺的转移测试，结论为合格。（供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，加盖供应商公章）。 |
| 3 | 吊柜 | 1.规格型号：长*300*600mm，3层 2.材质：柜体采用标准16mm环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 3.柜体五金及配件 铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万次； 拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 |

# 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## 一、交货时间、交货地点及验收方式

（一）交货时间：成交供应商在采购合同签订后60日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点：重庆市畜牧科学院或采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到竞争性磋商文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

（二）本项目在竞争性磋商报价函报总价，同时需根据第二篇“一、项目基本概况介绍表”中品目对产品进行固定单价报价。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，所有产品提供2年的免费质保期，属于国家三包的按照国家三包执行；所提供的产品必须是全新的原厂产品。

（二）售后服务内容

供应商在服务质保期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在12小时内采取相应响应措施；无法在12小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## ※四、付款方式

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以现金、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）；

注：采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付，保函开具单位需遵照渝财2023年7号文要求。

（二）合同签订后，采购人可向成交供应商支付合同金额30%的预付款，成交供应商须提供与预付款同等额度的担保函。

注：采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付，保函开具单位需遵照渝财2023年7号文要求

（三）货物安装调试完成，验收完成后，采购人在收到发票后5个工作日内按程序支付至合同金额的100%。

（四）履约保证金无息退还时间：验收合格后，采购人按照合同约定的退还方式在3个工作日内按程序办理退还手续。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

## 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，在未改变竞争性磋商文件实质性条款的情况下，以采购人主张为主。

# 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| (三） | 磋商保证金 |  | 按照竞争性磋商文件要求足额交纳所投包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 30分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“注：关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （60%） | 30分 | 1、起评分： 有效供应商的起评分为30分。 2、扣分条款： 2.1重要技术参数【本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分】每负偏离一条从起评分中扣除3分，扣完为止。 2.2一般性技术参数【本招标文件第二篇中带（★）的部分除外】达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 15分 | 结合第二篇规定的“项目技术（质量）需求”等采购需求，对项目进行全面、具体分析，并提出技术方案。 1、技术方案合理、可行性程度高，分析说明详细、内容准确的为优，得15分； 2、技术方案较合理、可行性程度较高，分析说明较为详细、内容较为准确的为良，得9分； 3、解决方案欠缺，可行性程度低，分析说明一般详细、内容准确性较低的为一般，得3分。 4、分析说明内容和本项项目无关或未提供的得0分。 | 为了满足技术质量的可行性，提供方案，格式自拟。 |
|  |  | 15分 | 结合第二篇规定的“项目服务需求”等采购需求，对质量保证体系是否完备周全进行打分。 1、质量保证体系详细、措施合理，可行性程度高的得15分； 2、质量保证体系较详细、措施较为合理，可行性程度较高的得9分； 3、质量保证体系详细程度一般，措施欠缺，可行性程度一般的得3分； 4、质量保证体系未提供的不得分。 | 为了提升服务质量，保证产品质量的完备周全，提供方案，格式自拟。 |
| 供应商的应答应满足竞争性磋商文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 售后服务 （4分） | 1.售后服务人员 为便于开展本项目所投产品在质量保证期内的技术维修或技术支持，供应商或产品制造商为本项目配备售后服务人员开展售后服务。 供应商或产品制造商可提供3名及以上售后服务人员为本项目所投产品提供售后服务，得2分；供应商或产品制造商提供2名售后服务人员为本项目所投产品提供售后服务，得1.5分；供应商或产品制造商提供1名售后服务人员为本项目所投产品提供售后服务，得1分；供应商或产品制造商未能为本项目配备售后服务人员得0分。 2.售后服务方案 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，方案内容包括售后服务流程、售后服务范围、维修时间等。售后服务流程安排合理高效、售后服务范围广、维修时间简便快捷为优，得2分；售后服务流程安排较合理高效、售后服务范围较广、维修时间较简便快捷为良得1.5分；售后服务流程安排一般合理高效、售后服务范围较小、维修时间较长为一般得1分，售后服务流程安排不合理效率低、售后服务范围小、维修时间繁琐漫长或未提供方案为差得0分。 | - 提供售后人员名单及人员配备情况介绍，格式自定； - 提供方案，格式自拟。 |
|  |  | 履约能力 （2分） | 2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商有类似项目的销售业绩，提供一个得1分，本项最多得2分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 质保期 （4分） | 投标产品质量保证期每增加1年加2分，最多得4分，不承诺不得分。 | 提供承诺函，格式自拟 |

说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

注：关于小微企业报价扣除比例说明

供应商为非联合体参与磋商的，对其所供产品制造商为小微企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十一）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目技术需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与响应文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。响应文件电子文档与纸质响应文件正本不一致时，以纸质响应文件正本为准。

2.在响应文件正本中，招标文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1.”款规定。

2.2外层封套装入“1.”款所述全部内封资料，并注明项目号、磋商项目编号、磋商项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

4.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市畜牧科学院（http://www.cqaa.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人相关部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，采购人相关部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法[计价格 ［2002］1980号]》执行（不足5000元按5000元收取）。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆复林招标代理有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行

账  号：693213593

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

# 第六篇  采购合同

采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、技术及质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术条款差异表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术部分

（一）技术条款差异表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 项目技术需求 | - 技术应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，对于中小微企业的认定由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责，如中小企业主管部门认定与工信部联企业〔2011〕300号文划型不一致，以中小企业主管部门认定为准，并提供相关依据及证明材料。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）